Załącznik Nr 1.2 do SIWZ 21/ZA/20
FORMULARZ OFERTOWY
zakup i dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach.
Wykonawca:
Dane Wykonawcy ……………………………………………………………………..............................................................
……………………………………………………………………..............................................................

Siedziba Wykonawcy
……………………………………………………………………..............................................................
NIP: …................................. REGON: ….................................

Numer telefonu:……………………………….Numer Fax:………………………………

E-mail:...............................................................
Czy Wykonawca jest małym / średnim przedsiębiorstwem [ ] TAK [ ] NIE

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
Pakiet nr 1 - Respirator
Lp	Nazwa towaru	ilość	Cena jedn. netto	VAT%	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Respirator	3 szt.
					ŁĄCZNIE

1. Termin dostawy: do 90 dni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia będzie zrealizowany do wymienionej daty wraz z protokołem odbioru.
2. Cena podana przez Wykonawcę zawiera: zakup i dostawę ww. sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i świadczeniem pełnego, bezpłatnego serwisu
w okresie gwarancji.
3. Termin i sposób płatności: Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.
4. Okres gwarancji – min. 24 miesięcy
5. Dostarczony sprzęt jest wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, fabrycznie nowy.
6. Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem pełną dokumentację dotyczącą urządzeń, tj. Certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy), wypełniony paszport techniczny, instrukcję obsługi w języku polskim.
Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .
3. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzieleni zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie).
 Ogółem wartość zamówienia: ................................................................................................ złotych netto (podać wartość cyfrowo).
Ogółem wartość zamówienia: ................................................................................................ złotych brutto (podać wartość cyfrowo)

Producent (podać)
Oferowany model (podać)

Lp.	Opis wymaganych parametrów / technicznych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
OPIS OGÓLNY
1	Respirator dla dzieci i dorosłych	TAK
2	Respirator przeznaczony do terapii niewydolności oddechowej różnego typu do stosowania na różnych oddziałach, w tym między innymi na oddziale intensywnej terapii, sali wybudzeń, szpitalnym oddziale ratunkowym i w transporcie wewnątrzszpitalnym	TAK
3	Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji lub butli, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar	TAK
4	Zasilanie w powietrze z wbudowanej w respirator turbiny powietrza	TAK
5	Przewód zasilania tlenowego o dł. min. 3 m. ze złączem dostosowanym do instalacji gazowej	TAK
6	Układ mieszania gazów oddechowych elektroniczno - pneumatyczny z płynną regulacją	TAK
7	Automatyczna kompensacja przepływu w przypadku nagłego zaniku podaży tlenu tak aby pacjent otrzymywał zaprogramowaną objętość oddechową	TAK
8	Zasilanie z wewnętrznej baterii na min. 90 minut pracy przy wszystkich rodzajach trybów i zakresach parametrów, w razie konieczności dłuższego transportu istnieje możliwość dołożenia dodatkowego modułu baterii bezpośrednio do obudowy respiratora bez udziału serwisu i bez użycia narzędzi	TAK
9	Napięcie zasilania AC 230 V ,± 10%, 50 Hz	TAK
10	Możliwość zasilania 12 V w razie awarii zasilania głównego i wyczerpania akumulatorów	TAK
TRYBY WENTYLACJI
11	Wentylacja z zadaną objętością	TAK
12	Wentylacja z zadanym ciśnieniem	TAK
13	Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem	TAK
14	Możliwość rozbudowy o wentylację ze wspomaganiem oddechu spontanicznego objętością	TAK
15	Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej	TAK
16	Synchroniczna przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV ze wspomaganiem ciśnieniowym objętościowo kontrolowana oraz ciśnieniowo kontrolowana	TAK
17	Wentylacja typu AutoFlow lub APV lub VC+ lub PRVC	TAK
18	Wentylacja dwupoziomowa typu BiLevel lub Bi-Vent lub BiPAP lub DuoPAP	TAK
19	Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji z automatycznym przełączaniem pomiędzy trybem wentylacji kontrolowanej do trybu wentylacji wspomaganej i odwrotnie w zależności od inicjacji przez pacjenta oddechu spontanicznego lub rozpoznania braku oddechu spontanicznego wraz z funkcją wyłączenia alarmów związanych z przełączaniem pomiędzy trybami	TAK
20	Wentylacja nieinwazyjna typu NIV-PS oraz NIV-PC	TAK
21	Wyzwalanie oddechu przepływem regulowane ręcznie	TAK
22	Wyzwalanie oddechu ciśnieniem regulowane ręcznie	TAK
23	Parametr punktowany / Wyzwalanie oddechu ciśnieniem regulowane w szerokim zakresie min -1 do -20 cmH2O	TAK - 5 pkt / NIE - 0 pkt / Podać
24	Wdech manualny	TAK
25	Wbudowany system nebulizacji aktywowany i regulowany z pozycji ekranu respiratora	TAK
26	Możliwość regulacji kończenia fazy wdechowej w zakresie min. 1-65 % przepływu szczytowego	TAK
27	Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji	TAK
28	Funkcja natlenowania	TAK
29	Funkcja wstrzymania na wdechu do min. 30 sekund	TAK
30	Funkcja wstrzymania na wydechu	TAK
31	Parametr punktowany / Automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego z możliwością włączania i wyłączania funkcji w trakcie wentylacji	TAK - 5 pkt / NIE - 0 pkt / Podać
32	Funkcja natlenowywania z regulowanym stężeniem tlenu i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora	TAK
PARAMETRY REGULOWANE
33	Częstość oddechów, minimalny zakres / 5 - 150 oddechów/min	TAK
34	Objętość pojedynczego oddechu, / minimalny zakres 20 – 2000 ml	TAK
35	Regulowany stosunek wdechu do wydechu min. w zakresie 4:1 - 1:10 dla trybu VC i PC	TAK
36	Regulowany czas wdechu minimalny zakres 0,1 do 5,0 sekund	TAK
37	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie płynnie w zakresie 21-100%	TAK
38	Ciśnienie wdechowe PCV (minimalny zakres 0 – 60 cmH2O)	TAK
39	Parametr punktowany / Ciśnienie wdechowe PCV (regulacja w szerokim zakresie min. 0 – 95 cmH2O)	TAK - 5 pkt / NIE - 0 pkt / Podać
40	Ciśnienie wspomagania PSV (minimalny zakres 0 - 60 cmH2O)	TAK
41	Parametr punktowany / Ciśnienie wspomagania PSV (regulacja w szerokim zakresie min. 0 – 95 cmH2O)	TAK - 5 pkt / NIE - 0 pkt / Podać
42	PEEP minimalny zakres 1 - 40 cmH2O	TAK
43	Parametr punktowany / PEEP regulacja w szerokim zakresie min. 1 – 50 cmH2O	TAK - 5 pkt / NIE - 0 pkt / Podać
44	Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora wraz z zakresami alarmowymi	TAK
OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI
45	Kolorowy monitor o przekątnej minimum 12 cali i wysokiej rozdzielczości ekranu min. 1024x768 pikseli do obsługi respiratora poprzez ekran dotykowy i obrazowania parametrów, wraz z funkcją płynnej, ręcznej regulacji nachylenia monitora	TAK / Opisać, podać przekątną ekranu
46	Obsługa respiratora i opisy w języku polskim	TAK
47	Całkowita częstość oddychania (w formie cyfrowej)	TAK
48	Częstość i wentylacja minutowa oddechów własnych pacjenta (w formie cyfrowej)	TAK
49	Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu (w formie cyfrowej)	TAK
50	Wdechowa i wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej (w formie cyfrowej)	TAK
51	Ciśnienie szczytowe (w formie cyfrowej)	TAK
52	Średnie ciśnienie w układzie oddechowym (w formie cyfrowej)	TAK
53	Ciśnienie pauzy wdechowej (w formie cyfrowej)	TAK
54	Ciśnienie PEEP (w formie cyfrowej)	TAK
55	Ciśnienie PEEPcałkowity(w formie cyfrowej)	TAK
56	Podatność statyczna (w formie cyfrowej)	TAK
57	Podatność dynamiczna (w formie cyfrowej)	TAK
58	Opór wdechowy (w formie cyfrowej)	TAK
59	Opór wydechowy (w formie cyfrowej)	TAK
60	Praca oddechowa pacjenta (w formie cyfrowej)	TAK
61	P 0.1	TAK
62	Graficzna prezentacja krzywych dynamicznych : Ciśnienie / czas, Przepływ /czas, Objętość / czas	TAK
63	Pętle oddechowe: Ciśnienie/objętość, Przepływ/objętość	TAK
64	Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowych	TAK
65	Automatyczne ustawianie skali przy zapisie krzywych na monitorze	TAK
ALARMY
66	Braku zasilania w energię elektryczną	TAK
67	Braku zasilania w tlen	TAK
68	Objętości minutowej (wysokiej i niskiej)	TAK
69	Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta	TAK
70	Bezdechu	TAK
71	Stężenia tlenu w gazach wdechowych	TAK
72	Niezdolności do pracy (uszkodzenia kontroli elektronicznej lub mechanicznej)	TAK
73	Kategorie alarmów według ważności	TAK
74	Pamięć trendów parametrów min. 72 godziny	TAK
INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE
74	Układ pomiarowy przepływu umieszczony w obrębie obudowy respiratora (elektroniczny – wielorazowego użytku – możliwość wyjęcia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu bez użycia narzędzi oraz możliwość czyszczenia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu w myjce automatycznej)	TAK
75	Parametr punktowany / Odporny na uszkodzenia system pomiaru przepływu – pomiar ultradźwiękowy	TAK - 5 pkt / NIE - 0 pkt / Podać
76	Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji	TAK
77	Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego a	TAK
78	Respirator przeznaczony do pracy ze standardowymi dwuramiennymi jednorazowymi i wielorazowymi układami oddechowymi od różnych producentów	TAK
79	Płucko testowe wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji w autoklawie	TAK
POZOSTAŁE
80	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)	TAK
81	Oprogramowanie respiratora w języku polskim	TAK
82	Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski.	TAK / Podać
83	Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych	TAK
84	Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu	TAK

Na potwierdzenie spełniania parametrów wymaganych dołączamy kartę katalogową produktu.

……………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy