Załącznik Nr 1.2 do SIWZ 21/ZA/20
FORMULARZ OFERTOWY
zakup i dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach.
Wykonawca:
Dane Wykonawcy ……………………………………………………………………..............................................................
……………………………………………………………………..............................................................

Siedziba Wykonawcy
……………………………………………………………………..............................................................
NIP: …................................. REGON: ….................................

Numer telefonu:……………………………….Numer Fax:………………………………

E-mail:...............................................................
Czy Wykonawca jest małym / średnim przedsiębiorstwem [ ] TAK [ ] NIE

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
Pakiet nr 2 – USG 1
Lp	Nazwa towaru	ilość	Cena jedn. netto	VAT%	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	USG	1 szt.
					ŁĄCZNIE

1. Termin dostawy: do 42 dni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia będzie zrealizowany do wymienionej daty wraz z protokołem odbioru.
2. Cena podana przez Wykonawcę zawiera: zakup i dostawę ww. sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i świadczeniem pełnego, bezpłatnego serwisu
w okresie gwarancji.
3. Termin i sposób płatności: Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.
4. Okres gwarancji – min. 24 miesięcy
5. Dostarczony sprzęt jest wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, fabrycznie nowy.
6. Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem pełną dokumentację dotyczącą urządzeń, tj. Certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy), wypełniony paszport techniczny, instrukcję obsługi w języku polskim.
Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .
3. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzieleni zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie).
 Ogółem wartość zamówienia: ................................................................................................ złotych netto (podać wartość cyfrowo).
Ogółem wartość zamówienia: ................................................................................................ złotych brutto (podać wartość cyfrowo)

Producent (podać)
Oferowany model (podać)

Lp.	Opis wymaganych parametrów / technicznych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
OPIS
1	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 Aparat w najnowszej wersji oprogramowania i platformy sprzętowej	Tak
2	Zasilanie elektryczne 230 VAC. Standardowe podłączenie za pomocą wtyczki prądu jednofazowego.	Tak
3	Wyposażenie, konstrukcja aparatu usg: / wysokiej klasy monitor diagnostyczny TFT LCD o przekątnej min. 23", z regulacją położenia, / regulacja wysokości konsoli min 40 cm / min. 3 gniazda sond obrazowych i 1 gniazdo parkingowe, / dysk twardy o pojemności min. 400GB, / wewnętrzna baza danych pacjentów list roboczych, / porty USB do eksportu danych i podłączania urządzeń peryferyjnych, / napęd dysków CD/DVD do przenoszenia danych i obrazów, / waga aparatu max. 95 kg, posadowiony na podstawie, / podstawa mobilna - wyposażona w wózek oraz koła z możliwością blokady.	Tak
4	System musi być wyposażony w technologię umożliwiającą zapis danych obrazowych zaraz po digitalizacji, umożliwiając dokonywanie pełnego postprocesingu (zmiana parametrów, pomiary, zastosowanie filtrów) w czasie rzeczywistym lub na obrazach zapisanych w bazie danych. Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych - minimum : B / • Regulacja wzmocnienie 2D gain / • Powiększenie obrazu / • Mapy szarości / • Koloryzacja / • Regulacja funkcji wygładzania obrazu / • Zakres dynamiki obrazu PW-Mode / • Przesuniecie linii bazowej / • Korekcja kąta / • Automatyczne kalkulacje / • Modyfikacja obliczeń / • Czułość obrysu spektrum / • dopplerowskiego Color Flow Mode / • Przesunięcie Linii bazowej / • Mapy koloru / • Próg przejścia do analizy koloru 3D / • Regulacja wzmocnienia / • Regulacja płaszczyzn x/y/z / • Możliwość ugięcia bramki referencyjnej 3D umożliwiająca / • dopasowanie do anatomii badanych struktur / • Możliwość zmiany presetu renderingu / • Możliwość wycinania niepotrzebnych struktur	Tak
5	Ilość przetwarzanych kanałów przetwarzania min .226000	Tak
6	Dynamika systemu min 260 dB	Tak
7	Zakres głębokości obrazowania aparatu min 2-35 cm	Tak
8	System musi być wyposażony w funkcje automatycznej optymalizacji obrazu pomagając operatorowi ustalić warunki obrazowe w trybach B-mode i Dopplerze pulsacyjnym.	Tak
9	Powiększenie zoom wysokiej rozdzielczości x20 na żywo i po zamrożeniu	Tak
10	Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe min.7 kątów dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracująca na żywo z trybami color doppler, power doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych -wygładzania obrazów	Tak
11	Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami color doppler, power doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami, w obrazowaniu trapezowym. Funkcja dostępna na żywo, na obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i obrazów z archiwum	Tak
12	Tryby pracy aparatu: / 2-D z maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) min 600 Hz Funkcja CINE z możliwością zapamiętywania min.4000 obrazów Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach M-mode Kolor M-mode Doppler kolorowy / Regulacja uchylności (Steer) wiązki min. +/- 20 "Dopplera Power Doppler / Tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów / Doppler PWD o regulacji szerokości / bramki min. 1-15 mm / Tryb doppler tkankowy / Tryb M-mode / Duplex (2D/PWD) / Triplex (2 D/P WD/CD) / Obrazowanie tzw.panoramiczne	Tak
13	Głowica conweksowa typu 2D / Częstotliwość pracy głowicy min. 2do 5 MHz +/- 1 MHZ / Kąt widzenia - min. 100° / Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min.190	Tak
14	Głowica liniowa typu 2D / Częstotliwość pracy głowicy min. 5 do 11 MHz +/- 1 MHZ / Szerokośc pola skanowania maks 40 mm / Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min.192	Tak
15	Głowica endowaginalna typu 2D / Częstotliwość pracy głowicy min. 3 do 9 MHz +/- 1 MHZ / Kąt widzenia - min. 180° / Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min.192	Tak
16	Pakiety obliczeniowe/ raporty do badań / • jamy brzusznej / • małych narządów / • naczyniowych / • pediatrycznych / • mięśniowo-szkieletowych / • ginekologicznych z wbudowanym algorytmem ułatwiającym ocenę ryzyka występowania zmian nowotworowych u pacjentek ginekologicznych według zaleceń norm towarzystwa IOTA / • położniczych wraz z automatyczną detekcją i pomiarami biometrycznymi BPD,HC,AC,FL / Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych	Tak
17	Wymaga się wyposażenia systemu w monochromatyczny, cyfrowy videoprinter. wbudowany fabrycznie w konsolę aparatu	Tak
18	System musi posiadać funkcję exportu wyników badań na nośnik optyczny	Tak
19	Gniazdo na dodatkowy monitor typu HDMI	Tak
20	Parametr punktowany / Możliwość rozbudowy aparatu Obrazowanie 3D+color, power doppler do określenia kształtu naczyń Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z maksymalną prędkością min. 40 objętości na sekundę. Funkcja 4D z automatyczną detekcją płynu i korektą bramki skanującej i funkcją biopsji w trybie 4 D	Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt / podać
21	Parametr punktowany / Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę wolumetryczną conwex - typu 2D,3D,4D / Częstotliwość pracy głowicy min. 2 do 8 MHz +/- 1 MHZ / Kąt widzenia - min. 90° / Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min.190	Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt / podać
22	Parametr punktowany / Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę wolumetryczną endowaginalną - typu 2D,3D,4D / Częstotliwość pracy głowicy min. 2 do 8 MHz +/- 1 MHZ / Kąt widzenia - min. 180° / Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min. 190	Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt / podać
23	Instalacja w placówce Zamawiającego	Tak
24	Deklaracja zgodności CE	Tak
25	Aparat z zainstalowanym modułem DICOM 3.0 min.: DICOM Send/Store (C-Store), DICOM Storage Commitment, DICOM Print, DICOM Store, DICOM Modality Worklist;	Tak
GWARANCJA I SERWIS
26	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK / podać
27	Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny).	TAK
28	Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych)	TAK
29	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji.	TAK
30	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz na płycie CD	TAK

Na potwierdzenie spełniania parametrów wymaganych dołączamy kartę katalogową produktu.

……………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy