Załącznik Nr 1.2 do SIWZ 21/ZA/20
FORMULARZ OFERTOWY
zakup i dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach.
Wykonawca:
Dane Wykonawcy ……………………………………………………………………..............................................................
……………………………………………………………………..............................................................

Siedziba Wykonawcy
……………………………………………………………………..............................................................
NIP: …................................. REGON: ….................................

Numer telefonu:……………………………….Numer Fax:………………………………

E-mail:...............................................................
Czy Wykonawca jest małym / średnim przedsiębiorstwem [ ] TAK [ ] NIE

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Pakiet nr 3 – USG 2
Lp	Nazwa towaru	ilość	Cena jedn. netto	VAT%	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	USG	1 szt.
					ŁĄCZNIE

1. Termin dostawy: do 28 dni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia będzie zrealizowany do wymienionej daty wraz z protokołem odbioru.
2. Cena podana przez Wykonawcę zawiera: zakup i dostawę ww. sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i świadczeniem pełnego, bezpłatnego serwisu
w okresie gwarancji.
3. Termin i sposób płatności: Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury .
4. Okres gwarancji – min. 24 miesięcy
5. Dostarczony sprzęt jest wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, fabrycznie nowy. Zamawiający dopuszcza sprzęt w wersji demonstracyjnej maksimum 3 letni (rok produkcji 2017).
6. Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem pełną dokumentację dotyczącą urządzeń, tj. Certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy), wypełniony paszport techniczny, instrukcję obsługi w języku polskim.
Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .
3. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzieleni zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie).
Ogółem wartość zamówienia: ................................................................................................ złotych netto (podać wartość cyfrowo).
Ogółem wartość zamówienia: ................................................................................................ złotych brutto (podać wartość cyfrowo)
Producent (podać)
Oferowany model (podać)

Lp.	Opis wymaganych parametrów / technicznych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
OPIS
1	Parametr punktowany / Aparat przenośny z panelem dotykowym z możliwością zamontowania na wózku jezdnym dedykowany do zastosowań na bloku operacyjnym / Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 – 5 pkt / Urządzenie w wersji demonstracyjnej, max 3 letnie – 0 pkt	TAK / podać
2	Zasilanie elektryczne 230 VAC. Standardowe podłączenie za pomocą wtyczki prądu jednofazowego.	TAK
3	Uchwyt transportowy aparatu	TAK
4	Parametr punktowany / Waga aparatu (bez głowic): max 6 kg / od 5,5 kg do 6 kg – 0 pkt, do 5,5 kg – 5 pkt	TAK / Podać
5	Aktywne porty głowic w aparacie: / min 1 port	TAK / Podać
6	Zasilanie z wbudowanego akumulatora oraz poprzez zasilacz z sieci prądu zmiennego. Możliwość pracy na w pełni naładowanej baterii minimum 2 godziny	TAK
7	Wbudowana pamięć wewnętrzna: min 64 GB / Formaty zapisu : JPG, AVI	TAK / Podać
8	Wbudowane w aparat porty: USB: min 2 porty, Express Card : min. 1	TAK / Podać
9	Możliwość dezynfekcji monitora oraz głowic środkami zawierającymi alkohol izopropylowy (np. Kodan, Skinsept, Oktenisept itp.)	TAK
10	Czas uruchomienia aparatu do pracy: max 60 sekund lub z trybu STAND-BY poniżej 20 sekund	TAK
OBRÓBKA SYGNAŁU
11	Cyfrowy beamformer	TAK
12	Ciągłe dynamiczne ogniskowanie	TAK
13	256 odcieni szarości	TAK
14	Urządzenie pracujące w zakresie od 2 do 15 MHz	TAK
15	Powiększenie obrazu, tzw. zoom min. x 2	TAK / Podać
16	Dynamika systemu min.156 dB	TAK / Podać
MONITOR
17	Parametr punktowany / Przekątna monitora: min 30 cm / 30-40 cm – 0 pkt, pow. 40 cm – 5 pkt	TAK / Podać
18	Rozdzielczość monitora: min 800 x 600	TAK / Podać
19	Monitor stanowi jednocześnie panel dotykowy pozwalający na płynną regulację również poprzez użycie rękawiczek sterylnych. Wyklucza się klawiaturę alfanumeryczną stanowiącą integralną część aparatu usg	TAK / Podać
OPROGRAMOWANIE
20	Dostępne aplikacje: jama brzuszna, mięśniowo-szkieletowy, nerwy, naczynia oraz specjalistyczne: leczenie bólu, blokady doraźne, blokady zewnątrzoponowe, podpajęczynówkowe, blokady przewodowe, minimum : blokada pachowa, nadobojczykowa podobojczykowa, blokada nerwu zasłonowego, kulszowego, udowego	TAK / Opisać
21	Parametr punktowany / System nawigacji ułatwiający prowadzenie igły w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora. Urządzenie wskazuje właściwą trajektorię igły w technikach (in plane oraz out of plane) oraz aktualne położenie igły kodując właściwym kolorem jej położenie. Możliwość wizualizacji dla minimum min. 10 igieł. / od 10 do 20 igieł – 5 pkt, pow. 20 do 30 igieł – 10 pkt, powyżej 30 igieł – 15 pkt	TAK / Podać
22	Tryby pracy / B – mode / 2 B Mode / M – mode / B+M Mode / Doppler kolorowy / Doppler Power / Wzmocnienie poziome sygnału, krzywa TGC z elektroniczną regulacją wzmocnienia: min 5 stref (wyklucza się potencjometry suwakowe)	TAK / Opisać
23	Możliwość ustawienia proporcji obrazu B Mode / M Mode minimum 3	TAK / Opisać
24	Aparat posiada część dydaktyczną pozwalającą na wyświetlanie na ekranie pełnych procedur mających zastosowanie w blokadach przewodowych a także w procedurach BLUE, FAST, FEEL. Wyświetlanie pozycji pacjenta, anatomii oraz referencyjnego obrazu sonoanatomicznego oraz proponowaną technikę prowadzenia igły.	TAK / Opisać
25	Możliwość nagrywania plików video o długości minimum 60 minut	TAK
26	Menu w języku polskim	TAK
27	Bezpłatne aktualizacje oprogramowania	TAK
GŁOWICE
28	Głowica konweksowa / - Pasmo przenoszenia min 1.0 – 6.0 MHz / - Ilość częstotliwości do wyboru dla trybu B – mode : min 4 do wyboru / - promień krzywizny : 60 mm / - głębokość penetracji : min 24 cm / - w celu dezynfekcji możliwość zastosowania preparatów zawierających alkohol izopropylowy	TAK
29	Głowica liniowa / - Pasmo przenoszenia min 3.0 – 12.0 MHz / - Ilość częstotliwości do wyboru dla trybu B – mode : min 4 do wyboru / - Ilość kryształów : min 128 / - w celu dezynfekcji możliwość zastosowania preparatów zawierających alkohol izopropylowy / - szerokość obrazowania minimum 20 cm na głębokości 2 cm	TAK
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
30	Stolik jezdny z 4 kółkami z niezależnymi blokadami do min. 2 z nich	TAK / Opisać
31	Możliwość mocowania urządzenia według standardu VESA	TAK / Opisać
GWARANCJA I SERWIS
32	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK / Podać
33	Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny).	TAK
34	Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych)	TAK
35	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji.	TAK
36	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz na płycie CD	TAK

Na potwierdzenie spełniania parametrów wymaganych dołączamy kartę katalogową produktu.

……………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy