Załącznik Nr 1.2 do SIWZ 21/ZA/20
FORMULARZ OFERTOWY
zakup i dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach.
Wykonawca:
Dane Wykonawcy ……………………………………………………………………..............................................................
……………………………………………………………………..............................................................

Siedziba Wykonawcy
……………………………………………………………………..............................................................
NIP: …................................. REGON: ….................................

Numer telefonu:……………………………….Numer Fax:………………………………

E-mail:...............................................................
Czy Wykonawca jest małym / średnim przedsiębiorstwem [ ] TAK [ ] NIE

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
Pakiet nr 4 – Defibrylator
Lp	Nazwa towaru	ilość	Cena jedn. netto	VAT%	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Defibrylator	2 szt.
					ŁĄCZNIE

1. Termin dostawy: do 42 dni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia będzie zrealizowany do wymienionej daty wraz z protokołem odbioru.
2. Cena podana przez Wykonawcę zawiera: zakup i dostawę ww. sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i świadczeniem pełnego, bezpłatnego serwisu
w okresie gwarancji.
3. Termin i sposób płatności: Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.
4. Okres gwarancji – min. 24 miesięcy
5. Dostarczony sprzęt jest wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, fabrycznie nowy.
6. Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem pełną dokumentację dotyczącą urządzeń, tj. Certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy), wypełniony paszport techniczny, instrukcję obsługi w języku polskim.
Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w pecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzieleni zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie).
 Ogółem wartość zamówienia: ................................................................................................ złotych netto (podać wartość cyfrowo).
Ogółem wartość zamówienia: ................................................................................................ złotych brutto (podać wartość cyfrowo)

Producent (podać)
Oferowany model (podać)

Lp.	Opis wymaganych parametrów / technicznych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
OPIS OGÓLNY
1	Defibrylator przeznaczony do terapii pacjentów dorosłych z możliwością wykorzystania również u dzieci: / – zintegrowane łyżki dla dorosłych i dzieci / - możliwość szybkiego przełączenia trybu pracy dorosły / dziecko (dedykowany przycisk lub przełącznik)	TAK
2	Defibrylacja dwufazowa	TAK
3	Zakres energii defibrylacji 1-200J, min 20 różnych wartości do wyboru	TAK
4	Parametr punktowany / Czas ładowania do energii 200 J max. 6 sek. / 6 sek. - 0 pkt, 5 sek. - 5 pkt, 4 sek i poniżej – 10 pkt	TAK / Podać
5	Parametr punktowany / Niewielkie wymiary i masa urządzenia - wraz z łyżkami wielorazowymi i akumulatorem poniżej 8 kg / 6,6 - 8 kg – 0 pkt, 5 - 6,5 kg – 5 pkt, poniżej 5 kg – 10 pkt	TAK / Podać
6	Wbudowany uchwyt do przenoszenia	TAK
7	Uchwyt do zawieszenia na łóżku pacjenta (demontowalny)	TAK
8	Urządzenie odporne na kurz i zalanie cieczą – klasa szczelności obudowy min IP44	TAK
9	Urządzenie odporne na wstrząsy i upadki – podać spełniane normy	TAK
10	Spełnienie wymogów bezpieczeństwa zgodnie z EN 60601-2-4 i EN 60601-1	TAK
11	Funkcja automatycznych testów okresowych wykonywanych bez udziału użytkownika, nie wymagających włączania urządzenia	TAK
12	Czytelna sygnalizacja sprawności / niesprawności urządzenia na panelu czołowym, widoczna nawet przy wyłączonym urządzeniu. W przypadku wykrycia usterki dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa.	TAK
13	Polska wersja językowa – komunikaty ekranowe i głosowe, dokumentacja, opisy elementów sterujących.	TAK
ZASILANIE
14	Zasilanie sieciowe 230V/50Hz; zasilacz i ładowarka akumulatorów fabrycznie wbudowane	TAK
15	Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed przypadkowym wypięciem przewodu zasilającego	TAK
16	Parametr punktowany / Zasilanie awaryjne akumulatorowe umożliwiające: / wykonanie co najmniej 100 defibrylacji z maksymalną dostępną energią / 100-150 defibryl. – 0 pkt, pow. 150 defibryl. – 5 pkt	TAK / Podać
17	Ładowanie akumulatora bezpośrednio w defibrylatorze	TAK
18	Typ akumulatora – litowo-jonowy lub litowo-polimerowy, wymieniany w razie potrzeby bez udziału serwisu	TAK
19	Wskaźnik pojemności akumulatora na ekranie lub w innym dobrze widocznym miejscu	TAK
MONITOR
20	Parametr punktowany / Prezentacja danych na ekranie kolorowym LCD TFT o przekątnej co najmniej 5 cali / 5-6,4 cali – 0 pkt; 6,5 cali i powyżej – 5 pkt	TAK / Podać
21	Wyświetlanie parametrów liczbowych, krzywych dynamicznych i komunikatów	TAK
22	Możliwość wyboru kolejności prezentowanych krzywych	TAK
23	Możliwość monitorowania EKG, SpO2 i nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia	TAK
POZOSTAŁE WYMAGANIA
24	Możliwość defibrylacji w trybie manualnym i półautomatycznym (AED)	TAK
25	Możliwość defibrylacji w trybie synchronicznym (kardiowersja) – opóźnienie impulsu względem załamka R nie większe niż 25 ms. / Możliwość synchronizacji sygnałem EKG z zewnętrznego kardiomonitora	TAK
26	Zintegrowane łyżki do defibrylacji zewnętrznej dorosłych i dzieci o różnej powierzchni	TAK
27	Możliwość defibrylacji za pomocą łyżek zewnętrznych, wewnętrznych i elektrod jednorazowych	TAK
28	Ładowanie oraz wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach i na panelu przednim	TAK
29	Sygnalizacja jakości kontaktu elektrod / łyżek ze skórą pacjenta na obudowie łyżek lub na ekranie	TAK
30	Zakres impedancji pacjenta min. 25-250Ω	TAK
31	Automatyczne ograniczenie energii do max 50J w przypadku podłączenia łyżek do defibrylacji wewnętrznej	TAK
32	W trybie półautomatycznym możliwość zaprogramowania wartości energii dla kolejnych wyładowań	TAK
33	Funkcja stymulacji przezskórnej. Tryb pracy: „Rytm Sztywny” i „Na Żądanie”. Częstość impulsów stymulatora regulowana w zakresie min. 30-180 imp./min. Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 10 – 200 mA	TAK
MONITOROWANIE EKG
34	Monitorowanie odprowadzeń EKG: I, II, III oraz aVr, aVl, aVf, V (w zależności od użytego przewodu)	TAK
35	Zakres pomiaru HR min 20-300 /min	TAK
36	Automatyczne wykrywanie zaburzeń rytmu zagrażających życiu (asystolia, migotanie komór, bradykardia, tachykardia)	TAK
37	Manualna i automatyczna regulacja wzmocnienia zapisu w zakresie min 0,25-4,0 cm/mV	TAK
38	Współczynnik CMRR dla odprowadzeń EKG > 100dB	TAK
39	Możliwość zmiany i zapamiętania domyślnych ustawień limitów alarmowych HR	TAK
40	Możliwość rozbudowy o pomiar CO2	TAK
41	Pomiar SpO2 oraz NIBP (czujniki SpO2 na palec i ucho oraz mankiety pomiarowe w 4 rozmiarach S, M, L, XL w zestawie)	TAK
42	Automatyczny tryb pracy AED z analizą	TAK
MONITOROWANIE SPO2
43	Monitorowanie pulsu i saturacji (SpO2) w technologii nieinwazyjnej z filtracją zakłóceń, z zapewnieniem wysokiej dokładności pomiaru u pacjentów z niską perfuzją (Masimo, FAST lub TruSat)	TAK
44	Zakres pomiaru SpO2 min 0-100%	TAK
45	Wzmocnienie EKG w zakresie min. 0,25 – 4 cm/mV na min 7 poziomach	TAK
46	Zakres pomiaru pulsu min 30-300 ud/min	TAK
MONITOROWANIE CIŚNIENIA
47	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną	TAK
48	Zakres pomiaru min 10-250 mmHg	TAK
49	Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej i średniej	TAK
50	Wyniki ostatniego pomiaru wyświetlane wraz z godziną wykonania pomiaru	TAK
51	Programowane alarmy dla niskiej i wysokiej wartości skurczowej, rozkurczowej i średniej	TAK
52	Programowany tryb automatyczny pomiaru z interwałem min. od 1 do 120 minut	TAK
53	Zabezpieczenie ciśnieniowe: <300 mmHg	TAK
ZAPISYWANIE DANYCH
54	Pamięć wewnętrzna zapisu ciągłego krzywych dynamicznych (co najmniej EKG), trendów mierzonych parametrów i zdarzeń alarmowych	TAK
55	Pojemność pamięci min 8 godzin	TAK
56	Wbudowana drukarka termiczna min 50 mm – drukowanie w czasie rzeczywistym oraz z pamięci urządzenia	TAK
57	Wbudowany port do zapisu danych w pamięci zewnętrznej typu USB Flash, SD lub XD	TAK
AKCESORIA
58	Łyżki do defibrylacji zewnętrznej – 1 kpl	TAK
59	Elektrody do defibrylacji – 1 kpl	TAK
60	Przewód do synchronizacji kardiowersji sygnałem z kardiomonitora – 1 szt	TAK
61	Przewód EKG 3 odprowadzeniowy, długość min 3 m – 1 szt.	TAK
62	Czujnik SpO2 silikonowy na palec, długość min 3 m – 1 szt	TAK
63	Przewód do mankietów ciśnienia, długość min 3 m – 1	TAK
64	Mankiety do pomiaru ciśnienia w min 3 rozmiarach: mały, średni, duży, bardzo duzym – po 1 szt	TAK
65	Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria – 1 szt	TAK
66	Wbudowany lub zewnętrzny tester / układ umożliwiający wykonanie próbnej defibrylacji dla wartości energii zgodnych z rzeczywistym protokołem defibrylacji zalecanym przez producenta – min 1 szt	TAK
67	Torba transportowa z kieszeniami lub inne rozwiązanie pozwalające na przechowywanie akcesoriów pomiarowych, przewodów itp. - 1 szt	TAK
GWARANCJA I SERWIS
68	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK / podać
69	W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy gwarancyjne, zgodnie z wymaganiami / producenta, jeżeli takich wymogów nie ma, to / przynajmniej 1 przegląd w roku	TAK
70	Uruchomienie aparatu i protokół uruchomienia wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną	TAK
71	Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych)	TAK
72	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji.	TAK
73	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz na płycie CD	TAK
73	Urządzenie zastępcze przy naprawach trwających dłużej niż 3 dni robocze	TAK

Na potwierdzenie spełniania parametrów wymaganych dołączamy kartę katalogową produktu.

……………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy