Załącznik Nr 1.2 do SIWZ 21/ZA/20
FORMULARZ OFERTOWY
zakup i dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach.
Wykonawca:
Dane Wykonawcy ……………………………………………………………………..............................................................
……………………………………………………………………..............................................................

Siedziba Wykonawcy
……………………………………………………………………..............................................................
NIP: …................................. REGON: ….................................

Numer telefonu:……………………………….Numer Fax:………………………………

E-mail:...............................................................
Czy Wykonawca jest małym / średnim przedsiębiorstwem [ ] TAK [ ] NIE

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
Pakiet nr 6 – Kardiomonitor
Lp	Nazwa towaru	ilość	Cena jedn. netto	VAT%	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Kardiomonitor	2 szt.
					ŁĄCZNIE

1. Termin dostawy: do 50 dni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia będzie zrealizowany do wymienionej daty wraz z protokołem odbioru.
2. Cena podana przez Wykonawcę zawiera: zakup i dostawę ww. sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i świadczeniem pełnego, bezpłatnego serwisu
w okresie gwarancji.
3. Termin i sposób płatności: Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.
4. Okres gwarancji – min. 24 miesięcy
5. Dostarczony sprzęt jest wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, fabrycznie nowy.
6. Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem pełną dokumentację dotyczącą urządzeń, tj. Certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy), wypełniony paszport techniczny, instrukcję obsługi w języku polskim.
Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzieleni zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie).
 Ogółem wartość zamówienia: ................................................................................................ złotych netto (podać wartość cyfrowo).
Ogółem wartość zamówienia: ................................................................................................ złotych brutto (podać wartość cyfrowo)
Producent (podać)
Oferowany model (podać)

Lp.	Opis wymaganych parametrów / technicznych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
OPIS OGÓLNY
1	Monitor kompaktowo-modułowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. Pomiary min. EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp.	TAK
2	Wyświetlanie tętna wraz z wykresem słupkowym (prezentacja fali pletyzmograficznej) Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 12”, rozdzielczości min. 800x600 pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 11 poziomów.	TAK / Podać
3	Zasilanie akumulatorowe i z sieciKonstrukcja monitora nie zawierająca jakichkolwiek wiatraków. Zawiera uchwyt do transportu. Niska waga do 5kg. Konstrukcja musi zapewniać spełnianie norm wg ISO 9919 dla placówek ochrony zdrowia min. w zakresie: / - odporności na wibracje oraz wstrząsy mechaniczne wg IEC 80601-2-61 / - IPX1 / - zgodność z normą EN 60601-2-27.	TAK
4	Chłodzenie kardiomonitora poprzez konwekcję.	TAK
5	Obsługa za pomocą pokrętła, przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego. Menu w języku polskim.	TAK
6	Prezentacja co najmniej 12 przebiegów. Dostępny tryby wyświetlania to min: / - ekran dużych znaków z wyświetlaniem ostatnich min.5 pomiarów NIBP / - ekran EKG w układzie kaskady / - ekran oxyCRG 48-godzinny / - ekran trendów dynamicznych min. 8 godzin / - tryb gotowości / - tryb nocny – z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów/tonu HR oraz poziomu jasności ekranu (konfigurowalny przez Użytkownika). / Możliwość zapisania min. 20 ekranów użytkownika.	TAK / Podać
7	Parametr punktowany / Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 10 dni.	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt / Podać
8	Parametr punktowany / Pamięć min. 48 godzin wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym.	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt / Podać
9	Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych z okresu zapisanego zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. Możliwość dopisania własnych notatek do zdarzenia z możliwością ich edycji	TAK
9	Możliwość zdefiniowania min. 3 indywidualnych profili konfiguracji kardiomonitora (profile zawierają min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). Min. 3 pre-konfigurowane profile odpowiadające najczęstszym zastosowaniom kardiomonitora np. na salę operacyjną bądź oddział intensywnej opieki medycznej.	TAK
ALARMY
10	Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe ustawiane ręcznie oraz automatycznie względem aktualnego stanu pacjenta	TAK / Podać
11	Parametr punktowany / Sygnalizacja alarmów widoczna w promieniu 360°	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt / Podać
12	Możliwość ustawienia podtrzymania sygnalizacji alarmów dźwiękowych i/lub wizualnych z możliwością wyboru min. trybu: / - podtrzymanie dźwiękowe i wizualne dla wszystkich alarmów żółtych i czerwonych / - podtrzymanie dźwiękowe i wizualne dla wszystkich alarmów czerwonych / - podtrzymanie wizualne dla wszystkich alarmów żółtych i czerwonych / - podtrzymanie wizualne dla wszystkich alarmów czerwonych	TAK
13	Regulacja czasu pauzy alarmów (30-180 sekund). Monitor wyposażony w przycisk na obudowie do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas.	TAK
14	Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem (dostępność funkcji konfigurowalna przez administratora / Użytkownika). Możliwość utrzymania alarmów w centrali przy wyłączonych alarmach w monitorze.	TAK
15	Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych.	TAK
ZASILANIE
16	Zasilanie sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego.	TAK
	Parametr punktowany / Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy o min. pojemności 7800mAh. Czas pracy do 6 godzin (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Możliwość zastosowania 2-ego akumulatora z łącznym czasem pracy do min. 12 godz. Ładowanie baterii do 90% w czasie do 5 godzin.	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt / Podać
17	Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii w godzinach.	TAK
ŁĄCZNOŚĆ
18	Wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG.	TAK
19	Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością wyboru obligatoryjnych pól z wykorzystaniem przynajmniej danych dotyczących numeru pacjenta MRN, imienia, nazwiska, wieku, płci, wzrostu, wagi oraz daty i godziny przyjęcia. Możliwość wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych	TAK
20	Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera.	TAK
21	Możliwość eksportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB. Możliwość exportu trendów oraz alarmów na dysk USB w formacie xls lub csv.	TAK
22	Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN). Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł WIFI do bezprzewodowej komunikacji z centralą.	TAK
23	Możliwość synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego.	TAK
POMIAR EKG
24	Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG.	TAK
25	Rozpoznawanie min. 9 klas zaburzeń rytmu serca z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu. Możliwość ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów.	TAK
26	Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J.	TAK
27	Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie.	TAK
POMIAR RESPIRACJI
28	Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min.	TAK
29	Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów.	TAK
POMIAR SATURACJI (SPO2)
30	Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Masimo Rainbow bądź FAST.	TAK
31	Parametr punktowany / Funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika – do min. 30 sekund.	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt / Podać
32	Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji.	TAK
33	Możliwość stosowania czujników Masimo, Nelcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego.	TAK
POMIAR CIŚNIENIA KRWI METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP)
34	Oscylometryczna metoda pomiaru.	TAK
35	Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie.	TAK
36	Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg.	TAK
37	Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm.	TAK
38	Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji.	TAK
POMIAR TEMPERATURY
39	Zakres pomiarowy min. 0 – 50 'C	TAK
40	Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur.	TAK
41	Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych.	TAK
DODATKOWE WYPOSAŻENIE (możliwość rozbudowy)
42	Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP, 2 kanały). Możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -40 do +360 mmHg. Dokładność (włączając przetwornik) min. +/-4 mmHg. Możliwość wyświetlania nakładających się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów.	TAK, / opcjonalna konfiguracja
43	Kapnografia (etCO2). Technologia pomiaru: Microstream bądź pomiar w strumieniu głównym typu Respironics. Zakres pomiarowy min. 0-150 mmHg.	TAK, / opcjonalna konfiguracja
44	Możliwość doposażenia urządzenia w kieszeń na moduły (min. 4 miejsca na moduły) bez udziału serwisu.	TAK
45	Możliwość wyposażenia urządzenia w diagnostyczny pomiar EKG z 10 odprowadzeń, pomiar hemoglobiny w technologii Masimo Rainbow (min. SpHb, SpCO, SpOC, RRa), rzut serca metodą termodylucji.	TAK, / opcjonalna konfiguracja
46	Parametr punktowany / Zaawansowany pomiar arytmii z rozpoznawaniem min. 25 typów zaburzeń rytmu oraz poniższych funkcjonalności: / -prezentacja odchyleń ST w postaci wykresu kołowego	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt / Podać
INNE
47	Drukarka termiczna. / Wydruk min. 4 kanałów. Szerokość papieru min. 58 mm. Dostępne tryby drukowania: / - wydruki Auto w trakcie alarmów / - wydruki Auto przy każdym pomiarze NIBP / - wydruki danych NIBP, trendów graficznych i tabelarycznych / - wydruki zdarzeń alarmowych oraz historii alarmów. / Konfigurowana przez Użytkownika zawartość wydruków – wybór ilości drukowanych parametrów.	TAK
48	Podstawa jezdna (z koszem na akcesoria lub organizerem na kable)	TAK
49	Akcesoria - dla 1 kardiomonitora: - mankiet do pomiaru NIBP, 4 rozmiary dla dorosłych - przewód NIBP - kabel EKG 3/5-odprowadzeniowy typu żabka wraz z odprowadzeniami - wielorazowy czujnik SPO2 dla dorosłych / - 1 bateria. / - czujnik temperatury powierzchniowej	TAK
50	Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja).	TAK / Podać
51	Gwarancja - min. 24 miesiące	TAK / Podać

Na potwierdzenie spełniania parametrów wymaganych dołączamy kartę katalogową produktu.

……………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy