Załącznik Nr 1.2 do SIWZ 21/ZA/20
FORMULARZ OFERTOWY
zakup i dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach.
Wykonawca:
Dane Wykonawcy ……………………………………………………………………..............................................................
……………………………………………………………………..............................................................

Siedziba Wykonawcy
……………………………………………………………………..............................................................
NIP: …................................. REGON: ….................................

Numer telefonu:……………………………….Numer Fax:………………………………

E-mail:...............................................................
Czy Wykonawca jest małym / średnim przedsiębiorstwem [ ] TAK [ ] NIE

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
Pakiet nr 8 – Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa
Lp	Nazwa towaru	ilość	Cena jedn. netto	VAT%	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Pompa infuzyjna dwutorowa	2 szt.
					ŁĄCZNIE

1. Termin dostawy: do 30 dni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia będzie zrealizowany do wymienionej daty wraz z protokołem odbioru.
2. Cena podana przez Wykonawcę zawiera: zakup i dostawę ww. sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i świadczeniem pełnego, bezpłatnego serwisu
w okresie gwarancji.
3. Termin i sposób płatności: Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.
4. Okres gwarancji – min. 24 miesięcy
5. Dostarczony sprzęt jest wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku, fabrycznie nowy.
6. Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem pełną dokumentację dotyczącą urządzeń, tj. Certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy), wypełniony paszport techniczny, instrukcję obsługi w języku polskim.
Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzieleni zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie).
 Ogółem wartość zamówienia: ................................................................................................ złotych netto (podać wartość cyfrowo).
Ogółem wartość zamówienia: ................................................................................................ złotych brutto (podać wartość cyfrowo)

Producent (podać)
Oferowany model (podać)

Lp.	Opis wymaganych parametrów / technicznych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
OPIS OGÓLNY
1	Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa posiadająca / dwa niezależnie programowane tory infuzyjne (nie dopuszcza się pomp infuzyjnych 1-strzykawkowych łączonych w zestaw)	TAK
2	Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim .	TAK
3	Klawiatura alfanumeryczna	TAK
4	Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji	TAK
5	Klasa ochronności [minimum] I, CF, odporność / na defibrylację	TAK / Podać
6	Parametr punktowany / Waga pompy (z akumulatorem) max 4,2 kg / 4-4,2 kg – 0 pkt, pon. 4 kg – 10 pkt	TAK / Podać
7	Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami / o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml	TAK
8	Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych / (minimum 5) - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek	TAK / Podać
9	Automatyczne rozpoznawanie strzykawek	TAK
10	Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: / 0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml / 0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml / 0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml / 0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml / 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml	TAK / Podać
11	Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min	TAK / Podać
12	Dokładność szybkości dozowania +/-2%	TAK
13	Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana / w dowolnym momencie wlewu	TAK
14	ZRegulowana szybkość dozowania dawki / uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h: / do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml / do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml / do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml / do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml / do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml	TAK / Podać
15	Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu	TAK
16	Możliwość podglądu zaprogramowanych / parametrów infuzji	TAK
17	Możliwość zablokowania przycisków klawiatury	TAK
18	Programowana objętość infuzji co 0,1 ml / (minimum) w zakresie 0,1 do 999,9 ml .	TAK
19	Programowanie: / -prędkości, / -prędkości i objętości, / -prędkości i czasu, / -objętości i czasu .	TAK
20	Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej / 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg .	TAK / Podać
23	Parametr punktowany / Możliwość programowania nazwy oddziału	TAK – 10 pkt / NIE – O pkt / Podać
24	Parametr punktowany / Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili	TAK – 10 pkt / NIE – O pkt / Podać
25	Funkcja KVO programowalna w zakresie / (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h .	TAK / Podać
	Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h	TAK / Podać
	Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej / od 1 min do 99 godzin	TAK / Podać
	Rejestr zdarzeń (minimum) 2000	TAK / Podać
	Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów	TAK / Podać
	Regulacja głośności alarmu	TAK / Podać
	Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy / m.in. do stojaka, łóżka	TAK
	Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz / (zasilacz wewnętrzny	TAK
	Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) / -20h przy przepływie 5 ml/h / -4h przy przepływie 100 ml/h	TAK / Podać
	Automatyczne ładowanie akumulatorów / w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego	TAK
26	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK / podać
27	W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy gwarancyjne, zgodnie z wymaganiami / producenta, jeżeli takich wymogów nie ma, to / przynajmniej 1 przegląd w roku	TAK
28	Uruchomienie aparatu i protokół uruchomienia wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną	TAK
29	Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych)	TAK
30	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji.	TAK

Na potwierdzenie spełniania parametrów wymaganych dołączamy kartę katalogową produktu.

……………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy